采购内容及要求

一、项目基本情况：

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二导联心电图机 | 1 | 2 | 详见招标文件项目商务、技术要求 | 不允许进口 |
| 医用全自动电子血压计 | 1 | 2.5 | 详见招标文件项目商务、技术要求 | 不允许进口 |

二、采购预算：4.5万元

三、主要技术要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 十二导联心电图机 1套 |  |
| 1、 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 100-240伏，50-60Hz，最大功率65瓦，交直流两用，输入电流最大1.2A |  |
| 1.2 | 工作温度10-40摄氏度；存储温度-20-50摄氏度 |  |
| 1.3 | 工作湿度：10-90%，储存湿度10-90% |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 心电图采集 |  |
| 2.1.1 | 1-2-3步操作采集心电图，灯亮起指导医生操作 |  |
| 2.1.2 | 中文操作按钮 |  |
| ★2.1.3 | 获取实时12导联心电图/任意1-12导联节律报告，12导联自动分析 |  |
| 2.1.4 | 心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极。 |  |
| 2.1.5 | 绿黄橙红4种颜色编码的心电图波形显示在主屏幕上，检查信号质量。 |  |
| 2.1.6 | 采样率：每个电极/导联每秒采集8000个样本 |  |
| 2.1.7 | 内置具有微处理器控制的高分辨率病人数模转换器, 采用一体化的导联线设计 |  |
| 2.1.8 | 自动频率响应： 0.05-150Hz，0.15-150Hz，0.5-150Hz，0.05-100Hz，0.15-100Hz，0.5-100Hz，0.05-40Hz，0.15-40Hz，0.5-40Hz |  |
| 2.1.9 | 节律频率响应 0.05-40Hz，0.15-40Hz，0.05-100Hz，0.15-100Hz，0.05-150Hz，0.15-150Hz |  |
| 2.1.10 | 滤波：交流电噪音（50赫兹）/肌电和基线漂移滤波/伪差/高通和低通滤波 |  |
| 2.1.11 | 65键，虚拟触摸屏键盘，支持特殊字符 |  |
| 2.1.12 | 定标灵敏度：1mV, 误差范围 +/-5% |  |
| 2.1.13 | 抗极化电压：加+/-300mV直流极化电压， 灵敏度变化范围+/-5% |  |
| 2.1.14 | 除颤保护：符合 IEC60601-1 he IEC60601-2-25 安全要求及AAMI EC11: 1991安全要求 |  |
| 2.1.15 | 道间干扰：＜0.5mm 标准增益(10mm/mV) |  |
| 2.2 | 显示及打印 |  |
| 2.2.1 | 7寸彩色触摸屏，12导联同步采集同屏显示，6通道随机打印，支持12导同步打印。 |  |
| 2.2.2 | 屏幕显示内容包括时间、报告格式、工作状态、患者信息、信号质量、网络信号、电池电量及某个电极脱落等参数 |  |
| 2.2.3 | 报告格式： 3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST； 6x2, 1R 8ST；通过USB接口直连打印机可实现全景12 (Cabrera格式)；12x1（标准和Cabrera格式）；3x4, 1R 10ST |  |
| 2.2.4 | 打印报告前可以进行屏幕预览 |  |
| 2.2.5 | 节律报告 1-12个导联任选，可最多同时打印6个选中导联 |  |
| 2.2.6 | 高分辨率、数字阵列打印机，使用热敏打印纸 |  |
| 2.2.7 | 屏幕帮助功能 |  |
| 2.2.8 | 可以通过USB接口直连打印机 |  |
| 2.3 | 心电图存储功能 |  |
| 2.3.1 | 存储格式: 心电图可存储为XML和PDF文件格式 |  |
| 2.3.2 | 存储内存: 机器内可存储10秒钟500Hz、12导联的心电信息≥200份 |  |
| 2.3.3 | 扩展存储: 可选配∪盘，支持多厂家的∪盘，扩展存储 |  |
| 2.4 | 心电图解释功能 |  |
| 2.4.1 | 12导联算法 |  |
| 2.4.2 | STEMI 诊断辅助工具： STEMI-CA 提示心肌梗死相关冠状动脉 |  |
| ★2.4.3 | STEMI 诊断辅助工具：关键事件 提示四类需要紧急处理的心脏病事件 |  |
| 2.4.4 | 性别特异性分析，根据AHA指南将女性V2,V3导联的ST 段抬高标准降低为0.15mv |  |
| 2.4.5 | 儿科特异性分析，儿科的准则采用12个明显年龄组，确保年龄相关的解释标准可以应用于分析采集的波形。自动诊断算法覆盖刚出生的婴儿，并针对新生儿以三天为一组进行特异性分析 |  |
| ★2.4.6 | 起搏器自动分析，及增强的起搏器检测，4种可调节的起搏检测选项，可以在起搏器程控时同步采集心电图 |  |
| 2.4.7 | 直观显示心脏水平面和额面 ST段变化的ST MAPS |  |
| 2.4.8 | 19种导联错接检测 |  |
| 2.5 | 外观及电池 |  |
| ★2.5.1 | 与主机一体的把手，方便医生携带，整机（含电池）≤2.5KG |  |
| 2.5.2 | 锂电池1块,电池容至少能完成300份 ECG报告或 120 分钟3导联节律打印或10小时待机；关机状态4小时充满电池。 |  |
| 2.5.3 | 电池状态显示：全满电量 (mAHR)，剩余电量 (%)，温度（摄氏度），放电电流 (mA)，充电电流 (mA)，低电量声光报警 |  |
| 2.5.4 | 配套导联线、电极夹及肢体夹等1套 |  |
| 二 | 医用全自动电子血压计 1套 |  |
| ★1 | 测量原理：示波法 |  |
| 2 | 显示屏：LCD显示屏 |  |
| 3 | 测量位置：左右臂均可 |  |
| 4 | 适应臂周范围：17～42cm |  |
| 5 | 测量范围：血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 |  |
| ★6 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 |  |
| 7 | 测量精度：压力显示精度： ±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±2%或±2次/分（取最大者） |  |
| 8 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 |  |
| 9 | 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） |  |
| 10 | 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |
| 11 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |
| 12 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |
| 13 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |
| 14 | 抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 |  |
| ★15 | 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 |  |
| 16 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 |  |
| 17 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |
| 18 | 通信数据输出：USB数据传输 |  |
| 19 | 外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG |  |
| 20 | 配套桌子及椅子1套 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 投标产品验收合格后保修≥2年。投标时提供制造商原厂保修证明。整机终生免费提供软件功能升级服务，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。。 |  |
| 2 | 报出保后每套设备的年保修价格（允许非连保），不含在投标总价中，今后医院购买保修，制造商承诺不得高于此价格。 |  |
| 3 | 合同签订后45天内到货，货物必须是2023年1月1日后生产。 |  |
| 4 | 投标产品使用寿命≥5年，投标时须提供证明材料（依据注册证或说明书或产品铭牌照片） |  |
| 5 | 保修期内，除一次性耗材，易耗品外其他维修部件全部免费提供，投标时列明一次性耗材、易耗品清单及价格，未列明的视为免费提供。 |  |
| 6 | 设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，中标商承担设备后续折旧费。设备验收后导致生命周期无法满足国家规定报废最低年限要求的，中标商承担设备不足部分年限折旧费。 |  |
| 7 | 投标时标明所有单价1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺8年内售价不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中免费提供。 |  |
| 8 | 质保期内每年每套设备故障率均不得超过14天，每超过一天该设备质保期相应延长10天。 |  |
| 9 | 提供原厂DATASHEET |  |
| 10 | 设备安装、调试 |  |
| 10.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 10.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限，并提供超出期限情况下投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 10.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 10.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用（含检测、耗材等）由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 10.5 | 安装人员：应由中标方有三台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 11 | 培训 |  |
| 11.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 11.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 11.3 | 培训完成后，中标方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 12 | 验收 |  |
| 12.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 12.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 12.3 | 验收时，投标人提供下列资料： 提供三证，完整的中英文技术资料，包括操作手册1套、维修手册1套及电子版的操作规程等。同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等，如系进口产品，还应提供报关证明、检验检疫合格证明（如需）。如属计量产品还需提供计量检定报告。 |  |
| 12.4 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 12.5 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。 |  |
| 12.6 | 所有验收相关费用由产品中标方负担 |  |
| 13 | 付款方式和条件 |  |
| 13.1 | 付款方式：验收合格后卖方开具合同总金额单张发票（若无法开具单张发票，请提供税务额度限制相关证明），买方收到发票后3个月内付款。 |  |
| 13.2 | 投标商按合同开具多张发票的，额度应大于等于投标单台设备价格，且发票号需连续不中断。 |  |
| 14 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 15 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 16 | 货物购销合同签订的同时，双方须签订廉洁购销合同 |  |

四、投标供应商资质要求

4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格后收到单张全额发票，7个工作日内付清。

六、服务期限

6.1维保服务期：期间免一切维修配件费和人工费。

6.2续约时间：距离合同结束3个月报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

七、主要技术标准及要求

7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。