# 温州市中医院全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购及配套设备租赁采购文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购及配套设备租赁

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：96000元/年

#### **二、总体要求**

1、投标供应商应对招标范围内的所有内容进行投标，提供产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及相关文件的提交、质保期维护等服务。

2、投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

**三、招标内容一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购预算** | **备注** |
| 1 | 全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购 | ¥ 95000元/年 | 从合同签订之日起壹年或达到项目预算金额的，任一条件达到即视为合作期结束。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。1年合作期结束后根据医院需要，可延长1年合作期（合作期满条件同第一年一样）。 |
| 2 | 配套设备租赁 | ¥ 1000元/年 |

**主要耗材（试剂）报价：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **年估测试数量** | **品牌** |
| 1 | 甲型流感病毒抗原测定 | 2000 | 由投标人自行列明 |
| 2 | 乙型流感病毒抗原测定 | 2000 | 由投标人自行列明 |
| 3 | 肺炎支原体抗体（IgG+IgM） | 1000 | 由投标人自行列明 |

**注：以上数量为一年所需数量，实际根据采购人使用情况变动。**

1. **技术规格及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **全自动荧光免疫分析仪技术要求** |
| ★1.1 | 提供试剂配套全自动设备检测甲型/乙型流感病毒抗原、肺炎支原体IgM抗体、肺炎支原体IgG抗体 |
| ★1.2 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测时间≤15分钟，肺炎支原体IgM抗体、肺炎支原体IgG抗体检测时间均≤20分钟 |
| ★1.3 | 样本类型：全血、血清、血浆、口咽拭子均支持 |
| 1.4 | 肺支抗体试剂重复性：用企业重复性参考品CV1和CV2进行10次检测，检出结果均为肺炎支原体IgG 抗体阳性，且变异系数（CV）不大于10.0% |
| 1.5 | 甲乙流抗原试剂重复性：检测国家重复性参考品，或企业重复性参考品应符合相应规定，变异系数（CV）不大于15% |
| 1.6 | 试剂无需冷藏，可常温保存 |
| ★1.7 | 原管上机，全血及口咽拭子无需开帽，可闭盖穿刺吸样 |
| 1.8 | 一次性可放置样本位≥50个，采用轨道式进样 |
| 1.9 | 支持同时检测项目数量≥5个 |
| 1.10 | 设备测速≥120T/h |
| ★1.11 | 配套设备自动化要求：仪器全自动，样本自动混匀，自动吸样、加样、测试 |
| 1.12 | 具有急诊位，支持急诊样本优先检测 |
| 1.13 | 设备占地面积＜0.5平方米 |
| 1.14 | 支持质控测试及质控结果查询 |
| 1.15 | 支持条码处理，支持双向LIS通讯，数据结果具备连接医院HIS网络的能力 |
| 1.16 | 触屏操作，刷卡定标 |
| 1.17 | 工作环境要求：温度10℃-30℃，相对湿度10%-85% |
| **2** | **其他及售后** |
| 2.1 | 系统配置：提供系统配置清单、相关证件等资料 |
| ★2.2 | 耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套，所提供耗材（试剂）的剩余有效期不得少于整个产品有效期的2/3，所提供的所有设备必须为全新的 |
| ★2.3 | 合作期内耗材（试剂）价格保持不变，医院根据实际临床需要量分批向中标方采购耗材（试剂）。合作期内如有试验项目方法性能不能满足临床需求，医院有权单方结束合作协议。如协商不妥，医院有权另行购买。 |
| 2.4 | 耗材（试剂）款结算：按医院耗材（试剂）财务发票每月结算。 |
| 2.5 | 合作期间，厂家免费提供设备校准服务，并出具符合国家标准的校准报告。 |
| ★2.6 | 合作期内新开展项目的耗材（试剂）价格由双方共同协商解决，新增项目需要按照医院走新增审批流程，如协商不妥，医院有权另行购买。 |
| 2.7 | 售后服务保障：7×24h在线服务，1h内响应，4h内现场维修 |
| ★2.8 | 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修设备能够与创业LIS无缝连接，承担联网费用。 |
| 2.9 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |
| 2.10 | 培训：提供临床应用操作培训。 |
| ★2.11 | 实现LIS系统无缝网络连接，承担联网费用；设备配置提供1套电脑及打印机，LIS联网后可打印检测报告。 |
| ★2.12 | 免费提供项目所涉及的所有质控品、校准品、保存管、试纸等 |
| 2.13 | 合同期内：耗材（试剂）供货价如高于同期温州地区其他医院相同产品的采购价格，则供货价格调整到温州地区其他医院相同产品的采购价格，且该耗材（试剂）采购须经过两定机构医疗保障信息平台进行采购。若该耗材（试剂）纳入省或市集中招标采购目录，本合同品牌耗材（试剂）未能中标，则合同期自动终止。如中标，则按中标价格与采购方式执行。 |
| 2.14 | 投标报价=【耗材（试剂）单价/测试（人份）】\*年估测试数量+年租赁费用  中标人合同签订后不得对医院订货量提出任何要求。该投标价包括但不限于设备租赁、试剂、消耗品、保修费和各类服务费等所有费用。 |
| 2.15 | 交货期：  （1）耗材（试剂）：收到甲方通知后5个工作日内  （2）设备：合同签订后5个工作日内 |
| ▲2.16 | 项目所涉耗材（试剂）必须在两定机构医疗保障信息平台挂网目录内，有产品id |
| 2.17 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |

**五、服务内容及要求：**

1、报价方式：

配套设备租赁方式，按壹年单台租赁费进行报价；

全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）实行购买方式，按每条价格进行报价。

该价格是设备租赁、供应、税金、包装、运输、安装调试、售后服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，实行固定费用总包干。

2、合同签订后，设备验收合格后合作期满1年或检测耗材（试剂）采购量达预算，任一条件达到即视为合作期结束。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。1年合作期结束后根据医院需要，可延长1年合作期（合作期满条件同第一年一样）。

3、合作期间，医院按中标价格采购全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购及配套设备租赁，并在订货后5个工作日内到货。设备保修、保养由中标方负责，故障报修后即时响应，4小时内维修。

合同期内：耗材（试剂）供货价如高于同期温州地区其他医院相同产品的采购价格，则供货价格调整到温州地区其他医院相同产品的采购价格，且该耗材（试剂）采购须经过**两定机构医疗保障信息平台**进行采购。若该耗材（试剂）纳入省或市集中招标采购目录，本合同品牌耗材（试剂）未能中标，则合同期自动终止。如中标，则按中标价格与采购方式执行。

4、交货期：合同签订后设备5个工作日内交货，耗材（试剂）：收到甲方通知后5个工作日内，到货地点：温州市中医院

5、供应商提供给医院所有设备必须为全新的。供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂，所提供耗材（试剂）的剩余有效期不得少于整个产品有效期的2/3。

6、付款方式：

6.1 耗材付款：采购人对耗材（试剂）验收合格后每月按实际使用量乘以成交单价进行计算。中标人开具发票，采购人在收到中标人发票后三个月内支付。

6.2 租赁设备付款：设备租赁费在合作期满后 7 日内，按实际租赁期限计算租赁费，中标人开具发票，采购人在收到中标人发票后三个月内一次性支付。

7、设备延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。

8、保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。

**六、说明：**

1、产品标准和规范应符合最新版本的中华人民共和国国家标准/规范，或相应的国际标准/规范，或厂家标准/规范。

2、本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有投标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料，应在技术标表中一一列明并在商务标分项报价表中列出对应价格。

3、使用单位：温州市中医院

**七、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准说明** | **分值** |
| 1 | 对应于采购文件设备技术规格及配置的偏离度 | 与采购文件采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，标注★的技术指标偏离扣2分，一项一般技术指标偏离扣1分，一项功能偏离扣2分，扣完为止。 | 34分 |
| 2 | 投标设备配套的合理性，技术指标的先进性 | 评委对投标设备配套的合理性，技术指标的先进性酌情打分。A档:5-4分；B档：3-2分 ；C档：1-0分 | 5分 |
| 3 | 投标设备的档次 | 评委对投标设备的机型酌情打分（5-0分）  A档:5-4分；B档：3-2分 ；C档：1-0分 | 5分 |
| 评委对投标设备的品牌酌情打分（5-0分）  A档:5-4分；B档：3-2分 ；C档：1-0分 | 5分 |
| 4 | 耗材试剂配送服务方案 | 服务期内耗材试剂配送服务方案进行评审，包括服务响应及时性、方案可靠性、人员车辆配置等。  A档:5-4分；B档：3-2分 ；C档：1-0分 | 5分 |
| 5 | 运行应急方案 | 评委对所投工作站的运行故障应急方案等酌情打分（4-0分） | 4分 |
| 6 | 市场占有率 | 评委以2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）的签订的投标同品牌同型号设备的合同，每个得1分，最多3分（需提供合同复印件并加盖投标人公章），与相同采购人签订的多份合同不重复计分 | 3分 |
| 7 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力 | 评委对制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力进行评审，酌情打分（5-0分） | 5分 |
| 8 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得4-1分 | 4分 |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **（一）报价一览表**

项目名称：全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购及配套设备租赁 （价格单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标项** | **名称** | **报价（人民币/元）** |
| 1 | 全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂） | 大写：  小写： |
| 配套设备租赁 | 大写：  小写： |
| **总报价（以上各报价之和）** | | **大写：**  **小写：** |

**说明：1、此栏内投标报价应与下方“投标分项报价表”的总计价相一致。**

**2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。**

投标人全称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（二）投标分项报价表**

项目名称：全自动荧光免疫分析仪耗材（试剂）采购及配套设备租赁 （价格单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价  （含税） | 总价  （含税） | 免费  保修期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） | | |  | | | | |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） | | |  | | | | |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | | |  | | | | |
| 税金 | | |  | | | | |
| 总计价 | | |  | | | | |

**说明：**1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与上方“报价一览表”的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

日期： 年 月 日