采购内容及要求

一、项目基本情况

| 项目编号：2024-sb-cg-028 | 预算总价：43000元 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：低速离心机（水平转子） | 数量：2 | 预算单价：9000元 |
| 项目名称：小型低速离心机（角转子） | 数量：5 | 预算单价：3000元 |
| 项目名称：掌上离心机 | 数量：10 | 预算单价：1000元 |
| 进口或国产：国产 |  |  |

二、总预算：43000元

三、服务内容及要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 标项一 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | 用途：应用于医院急诊检验及科研院所对血液样本及尿液样本的快速分离。 |  |
| 1.2 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 1.2.1 | 工程塑料机箱，一体全密封离心腔，安全可靠； |  |
| ★ | 电子门锁，有开盖自动停机功能； |  |
|  | 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行； |  |
| 1.3 | - 大功率直流无刷电机驱动，升速块，无碳粉污染； |  |
|  | 转速/离心力实时转换设定； |  |
| ▲ | 数字定时器，转速到达后计时模式，有瞬时离心功能； |  |
|  | 单片机控制, LCD液晶显示； |  |
| ★ | 9档升减速档位设定，9组离心程序储存； |  |
|  | - 断电可记忆最后一次的运行程序和参数。 |  |
|  | 可选择停机手动开盖，停机自动开盖功能。 |  |
|  | - 最高转速：4000r/min |  |
|  | - 转速偏差：±10rpm |  |
|  | 最大相对离心力：2230×g |  |
|  | - 定时范围：1-99min59s |  |
|  | - 加减速曲线：1-9档 |  |
|  | 整机噪音：＜60dB（A） |  |
|  | - 电源：AC220V 50HZ |  |
|  | 输入功率：300W |  |
|  | - 外型尺寸：40*32*27cm |  |
|  | - 净重：18kg |  |
| 二 | 配置 |  |
| 1、 | 数量：5套 |  |
| 2、 | 每套设备含主机1台 |  |
| 3、 | 角转子1套 |  |
| 4、 | 电源线 1条 |  |
| 5、 | 产品保修卡 1份 |  |
| 6、 | 产品合格证 1份 |  |
| 7、 | 产品使用说明书 1份 |  |
| 标项二 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | 用途：应用于医院、高校及科研院所、农业科学、遗传基因等领域的实验，并对放射免疫、生物制品、血液制品进行 分离和提纯 |  |
| 1.2 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 1.2.1 | 采用金属机箱，电动自吸门锁，交流变频电机、运行平稳、安全可靠； |  |
| ★ | 微机控制， LCD液晶屏显示， 性能稳定，操作简单快捷； |  |
|  | 具有开盖自动停机及多种保护功能及停机选择自动/手动开盖功能； |  |
| 1.3 | 到达设定转速计时模式,有瞬时离心功能； |  |
|  | 15档加速16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式； |  |
| ▲ | 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行； |  |
|  | 停机采用防回荡技术，减速时样品分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象； |  |
| ★ | 20组程序储存功能，并有5个快捷程序键，可随时保存及调用常用的离心程序； |  |
|  | 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机； |  |
|  | 断电可记忆最后一次的运行程序和参数。 |  |
|  | 最高转速：4000r/min |  |
|  | 转速偏差：±10rpm |  |
|  | 最大相对离心力：4470×g |  |
|  | 定时范围：1-99min |  |
|  | 整机噪音：＜65dB（A） |  |
|  | 电源：AC220V 50HZ |  |
|  | 输入功率：550W |  |
|  | 外型尺寸：51*41*35cm |  |
|  | 净重：53kg |  |
| 二 | 配置 |  |
| 1、 | 数量：2套 |  |
| 2、 | 每套设备含主机1台 |  |
| 3、 | 水平转子 1套 |  |
| 4、 | 适配器 1套 |  |
| 5、 | 电源线 1条 |  |
| 6、 | 产品保修卡 1份 |  |
| 7、 | 产品合格证 1份 |  |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：整机至少1年，期间免一切维修配件费和人工费。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。