温州市第七人民医院

比选采购文件

**项目名称：高速离心机项目比选采购**

**采购单位：温州市第七人民医院**

**一、招标内容**

 （一）招标单位：温州市第七人民医院

 （二）项目名称：高速离心机项目比选采购

 （三）采购数量：1套

 （四）预算金额：80000元

（五）备注：本项目允许进口设备投标

**二、采购要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **招标规格** | 备注 |
| 1.1 | 设备名称： 低温台式高速离心机 |  |
| 1.2 | 设备数量：1台 |  |
| 1.3 | 设备用途：应用包括细胞器、细胞和细胞成分的分离、纯化和分离，以及更复杂的核酸、蛋白质和病毒混合物。 |  |
| 二 | 设备性能要求（每套） |  |
| 2.1 | 主机最高转速：≥ 16000 rpm； |  |
| 2.2 | 主机最大离心力：≥ 24328 ×g； |  |
| 2.3 | 主机最大离心容量：≥4×145ml； |  |
| 2.4 | 驱动系统：无碳刷电机直接驱动； |  |
| 2.5 | 控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息 |  |
| 2.6 | 运行时间控制：0-9小时59分钟，瞬时离心及连续离心方式； |  |
| 2.7 | 加/减速选择：2 |  |
| 2.8 | 程序：4个直接程序按钮 （3个快捷程序+96附加程序） |  |
| 1.9 | 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定和转头更换； |  |
| 1.10 | 智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准 |  |
| 1.11 | 温度范围：-10° to +40°C |  |
| 1.12 | 噪音（dBA），最高转速时：≤58 dB |  |
| 1.13 | 其他性能：转头自动识别、电动式门锁、多种语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖 |  |
| 三 | 配置清单（每套） |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 水平转头1个 |  |
| 3.3 | 4×50 mL 尖底管适配器（1 套 4 个） |  |
| 3.4 | 8×15 mL 尖底管适配器（1 套 4 个） |  |
| 3.5 | 其他实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 投标时须详细列明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。投标人承诺设备使用期内采购，不高于此价格。如未列出或未报价，视为免费提供。 |  |
| 4.2 | 投标人须向用户免费提供设备维护的专用工具。 |  |
| 4.3 | 投标设备制造商在中国大陆地区有相应的售后维修机构。 |  |
| 4.4 | 为保证设备正常运行，投标设备制造商应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后不少于十年的供应期。 |  |
| 4.5 | 投标设备的制造商或授权代理商在设备保修期内应至少每年1次对设备进行维护保养、校准，须提供详细的维护保养内容和保养执行情况的文档，并向买方备案。 |  |
| 4.6 | 在设备使用期内，卖方应提供及时、迅速、优质的服务。卖方在收到买方的通知后，必须在30分钟内做出响应，4小时内派专业技术人员到达现场，24 小时内解决问题。48小时内无法修复，则应由卖方在该设备维修期间提供备用机。（卖方提供的维修联系电话必须24小时保持畅通） |  |
| 4.7 | 设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，卖方承担设备后续折旧费。 |  |
| 4.8 | 设备安装后，买卖双方按设备相关的国家技术规范和国家标准、行业标准、厂家标准进行质量验收。 |  |
| 4.9 | 验收过程中所发生的所有费用（含第三方检测、耗材等）由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| ★4.10 | 质保≥ 5 年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |  |
| 4.11 | 货物生产日期：必须是距投标日6个月内生产。 |  |

★投标人可根据以上所列设备要求作为提供设备内容依据，但所提供设备应满足

或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将作为无效投标。

**三、投标文件的组成**

 （一）投标报价单（附件一）

 （二）法定代表人授权书

 （三）企业法人有效营业执照复印件

 （四）投标承诺函（附件二）

 （五）投标产品详细技术参数表

 （六）投标人认为需要提供的其他技术资料

 以上复印件均需加盖公章

1. **评审方式**

1. 投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

2. 各项技术功能参数均需满足医院要求且总价最低的供应商为中标人，所报价格应含各项管理服务、劳务、设备租赁、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、专利、售后服务与维保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件一：

**投标报价单**

项目名称： （价格单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **费用（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| **合计投标报价（大写） 元人民币** | **（小写）** |

**说明： 投标报价是一次性报价包括所报产品本身价格、各项税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。**

投标商全称（公章）：

 日期：

附件二：

**投标承诺函**

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

 公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

 1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

 2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

 3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：